Указания по обработке изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации.

1. Дезинфекция.

Дезинфекция – умерщвление патогенных микроорганизмов. Дезинфекции подвергаются: изделия, используемые при гнойных операциях и оперативных манипуляциях у инфек-ционного больного, пациента, являющегося носителем патогенных микроорганизмов и HbS антигена, а также изделия, используемые для введения живых вакцин. В этих случаях дезинфекцию выполняют преред предстерилизационной очисткой. Дезинфекция предотвращает распространиение патогенных микроорганизмов во внешней среде, заражение ими пациентов и медицинского персонала.

| Метод дезинфек-ции | Дезинфицирующий агент | Наименование инфекции | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При гнойных заболеваниях и кишечно-капельных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии (также грипп, аденовирусные инфекции) | При туберкулезе | При вирусных инфекциях (гепатит, СПИД) | При анаэробных инфекциях (столбняк, газовая гангрена) |  |
|  |  | концентрация % | время выдержки | концентрация % | время выдержки | концентрация % | время выдержки | концентрация % | время выдержки |  |
| Кипя-чение | Дистилированная вода. Раствор питьевой соды. | 2.0 | 30 15 | 2.0 | 30 15 | 2.0 | 30 15 | - 2.0 | - 90 | Для изделий из стекла, металла, термостойких полимеров, резины |
| Химичес-кий | Хлорамин Перекись с 0.5% порошка Формалин (по формальдегиду): Дезоксон-1 (по надуксусной к-те). Хлоргексидин биглюконат (водный р-р): (спиртовой р-р): | 1.0 3.0 3.0 0.1 2.5 2.5 | 30 80 30 15 30 15 | 5.0 3.0 10.0 | 240 180 60 | 3.0 4.0 3.0 0.1 | 60 90 30 30 | 6.0 | 60 | Для изделий из стекла, коррозион-ностойкого металла, полимеров, резины. |

Примечание: время кипячения отсчитывается от момента закипания. Дезинфицирующие растворы должны иметь температуру не ниже 18°С. После проведения дезинфекции изделия медицинского назначения подвергаются предстерилизационной очистке.

2. Предстерилизационная очистка.

Предстерилизационной очистке подвергают все изделия с целью удаления белковых, жировых и механических загрязнений, а также остатков лекарственных препаратов. Качественно проведенная предстерилизационная очистка способствует эффективности реккомендуемых методов стерилизации. Предстерилизационная очистка должна осуществляться ручным или механизированным способом.

| Этапы проведения очистки | Режим очистки | Применяемое оборудование |
| --- | --- | --- |
|  | первоначальная температура р-ра, °С | время выдержки, мин |  |
|  | номинальное значение | предельное отклонение | номинальное значение | предельное отклонение |  |
| Погружение инструментов, загрязенных кровью, в рствор ингибитора коррозии (1% р-р бензоата натрия) сразу после использования их в ходе операции или манипуляции | 22 | ±5 | 60 | ±5 | Таз, бачок |
| Ополаскивание проточной водой | - | - | 0.5 | 0.1 | Ванна, раковина |
| Замачивание в моющем растворе при полном погружении изделия | при применении "Биолота" | 40 | +5 | 15.0 | +1 | Бачок, ванна, раковина |
|  | "Астра", "Лотос", "Прогресс", "Айна"… |  |  |  |  |  |
| Мойка каждого изделия в моющем растворе при помощи ерша или ватного тампона |  |  | 0.5 | +0.1 |  |
| Ополаскивание под проточной водой, | применяя "Биолот" | - | - | 3.0 | 1.0 | Ванна, раковина с устройством для струйной подачи воды |
|  | применяя "Прогресс" | - | - | 5.0 | 1.0 |  |
|  | "Аста", "Лотос", "Айна"… | - | - | 10.0 | 1.0 |  |
| Ополскивание дистилированной водой | - | - | 0.5 | -0.1 | Бачок, раковина |
| Сушка горячим воздухом | 85 | +2, –10 | До исчезновения влаги | Сушильный шкаф |

Примечания: 1. Температура р-ра в процессе мойки не поддерживается. 2. Если инструмент, загрязненный кровью, может быть промыт под проточной водой тотчас же после опера-ции, его не погружают в бензоат натрия. 3. В случае необходимости инструмент можно оставить погруженным в бензоат натрия до 7 часов. 4. Моющий раствор перекиси водорода с СМС можно использовать в течение суток с момента приготовления, если цвет р-ра не изменился. Такой р-р можно подогревать до 6 раз. В процессе подогрева конц-ция перекиси сильно не меняется. 5. Р-р СМС "Биолот" в любом случае используется однократно, т.к. фермент разрушается в процессе очистки.

Приготовление моющего раствора:

| № п/п | Наименование компонентов | Кол-во компонентов для приготовления 1л моющего р-ра | Применение | № п/п | Наименование компонентов | Кол-во компонентов для приготовления 1л моющего р-ра | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМС "Биолот", г Вода питьевая, мл | 3 997 | Струйный механич. метод | 5 | Р-р перекиси/вода питьевая: 27.5% 30.0% 33.0% 3.0% СМС "Лотос", "Прогресс" и др. | 17 / 978 16 / 979 14 / 981 160 / 835 5 | Механизированная очистка (струйный метод, использова-ние ультразвука) и ручной очистки |
| 2 | СМС "Биолот", г Вода питьевая, мл | 1.5 998.5 | Ротационный механизированный метод |  |  |  |  |
| 3 | СМС "Биолот", г Вода питьевая, мл | 5 995 | Применяется при ручной очистке | 6 | СМС "Лотос","Астра", "Прогресс" Вода питьевая, мл | 5 995 | Мех. очистка с ультразвуком |

Примечание: При использовании моющего средства, содержащего 0.5% перекиси и 0.5% СМС "Лотос", "Лотос-автомат" применяют ингибитор коррозии – 0.14% олеата Na (1.4 г/л).

Методы контроля за качеством предстерилизационной очистки инструментов на наличие крови – амидопириновая и азопирамовая пробы; на наличие остатков компонентов моющего средства – фенолфталеиновая проба.

3. Стерилизация.

Стерилизация – умерщвление микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития: патогенных и непатогенных, в том числе спорообразующих, обладающих высокой устойчивостью к конкретному стерилизующему средству. Стерилизации подвергают все изделия, соприкасающиеся с  раневой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами и отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение. Стерилизацию проводят после предстерилизационной очистки.

Стерилизация воздушным методом:

Рабочая температура в камере: 180°С +2°, -10° (160°С +2°, -10°). Время выдержки: 60 мин +5 (150 мин).

Применение: Реккомендуется для изделий из стекла, металла, силиконовой резины.

Условия проведения: Стерилизации подвергают сухие изделия. Проводят в упаковке из бумаги влагопрочной, упаковочной высокопрочной, бумаги для металлопродукции и прочей.

Срок стерильности: изделия в бумаге могут храниться 3 суток. Изделия, простерилизованные без упаковки, должны быть использованы непосредственно после стерилизации.

Оборудование: воздушный стерилизатор.

Изделия следует загружать, чтобы они не мешали свободному току воздуха. Нельзя  загружать стерелизатор навалом, перекрывать продувочные окна и решетку вентилятора. Воздух должен равномерно распределяться в камере. Изделия надо укладывать горизонтально, поперек полок, равномерно их распределяя. Большие предметы следует класть наверх.

Стерилизация паровым методом:

| Давление пара в камере, кгс/см | Рабочая температура в камере, °С | Время выдержки | Реккомендуется для: | Условия стерилизации | Срок сохранения стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 (±0.2) | 132 (±2) | 20 (+2) | Изделия из нержавеющего металла, стекла, резины, текстильных материалов | Стерилизацию проводят в стерилизационных короб-ках без фильтров или с фильтрами, в двойной мягкой упаковке из бязи, пергаменте, бумаге (см. () | Изделия, простерилизован-ные без фильтра в мешках из бязи, бумаге, пергаменте – 3 суток. В коробках с фильтром – до 20 суток. |
| 1.1 (±0.2) | 120 (+2) | 45 (+3) | Изделия из резины, латекса, полиэтилена жаропрочного, ПВХ-пластикаты. |  |  |

Применяемое оборудование: паровой стерилизатор.

Стерилизация химическим методом (растворами):

| Стерилизующий агент | Режим стерилизации | Применение | Условия проведения стелилизации | Применяемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | температура, °С не менее | время выдержки, мин |  |  |  |
| Перекись водорода 6% | 18 | 360±5 | Реккомендуется для изделий из полимеров, резины, нержавеющих материалов | Проводится при полном погружении изделия в р-р на время выдержки, после чего изделие промывают стерильной водой двукрат-но. Срок храниения сте-рильных изделий в стериль-ной коробке – 3 суток. | Закрытые емкости из стекла, пластмассы. |
|  | 50±2 | 180±5 |  |  |  |
| Дезоксон-1 (по надуксусной кислоте) | 18 | 360±5 |  |  |  |
| Глютаминовый альдегид "REANAL" 2.5% р-р | 20 | 360±5 | Полимеры, стекло, резина, изделия из металла |  |  |

Примечания:

1. 6% р-р перекиси и 1% р-р Дезоксон-1 повторно использовать нельзя.

2. Температура в процессе стерилизации не поддерживается.

3. Стерилизацию и промывание проводят в асептических условиях, соответсвующих требованиям, предъявляемым чистым операционным.

Методы контроля за качеством стерилизации: термический, химический и бактериологический.